安徽城市管理职业学院急救仪器设备采购项目报价表

| 安徽城市管理职业学院急救仪器设备采购项目采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务/货物名称 | 数量 | 服务要求或货物品牌及主要参数 | 报价小计（元） |
| 1 | 急救仪器设备 | 1套 | AED 5台、半身心肺复苏模拟人5个、BeneHeart系列训练机（有屏版）1台，具体参数见附件 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |  |

本单位承诺，本次报价真实有效，本表传真、扫描件、PDF文件同原件具有相同效力，报价有效期10个工作日。

报价单位名称（盖章）：

报价日期：2025年    月    日

附件：技术参数要求

1、AED（5台）

（一）物理规格/性能：

1.1、整机重量（含电池）≤2.6Kg（重量含1块电池和一副电极片）；

1.2、防尘防水级别：≥IP55；

1.3、工作温度范围：-5ºC～50ºC；工作湿度范围：5%～95%，非冷凝；

▲1.4、抗震功能：设备六个面能承受在≥1.5m高度跌落各一次后仍能正常工作；（仅需产品说明书证明）

1.5、设备具备便携把手，使用寿命≥8年；

▲1.6、设备主机有显示屏：可显示放电次数、开机时间、设备电量等信息（提供使用说明书和主机操作界面证明材料）；

（二）除颤性能：

▲2.1、采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数能根据病人阻抗自动补偿，成人最大除颤能量≥300J，能量精度：≤±10%，；

▲2.2、首次电击没有消除室颤时，第二次、第三次电击均会自动提供更高级别能量（包括成人和儿童模式）；

2.3、设备从开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜7s；

2.4、充电结束后未及时除颤能量保持30秒后可内部自动放电，保证患者、施救者及周围人员的安全；

▲2.5、为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个;

（三）除颤电极片

▲3.1、可与同品牌手动除颤器适配使用；

★3.2、标配电极片有效期：≥60个月，外包装上需有明确效期标示（需提供使用说明书和完整实物图片证明）；

3.3、在待机状态，电极片与主机预先连接，提高抢救效率;

▲3.4、电极片按压反馈功能：设备可监测按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈；

（四）电池

4.1、提供≥4100mAh一次性免维护电池；

4.2、单块电池有效期≥5年;

4.3、低电量状态下至少还可工作30分钟以及≥8次200J除颤充放电;

▲4.4、满电状态下至少可支持350次200J或200次300J除颤治疗;

（五）操作

▲5.1、设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用；▲5.2、CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式，在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示；

★5.3、机身简洁适合普通公众使用 ， 为防止误操作，有放电按钮，开机后，主机操作面板上的开关及按键≤3个（含非实体按键、实体按键、开机按钮、开盖按钮等） ；（需要提供真机样机）

5.4、可一键切换成人/儿童患者类型；

5.5、具有中英文双语语音播报，可一键快速切换中英文；

▲5.6、抗干扰提示：具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出语音提示施救者；

（六）数据传输和存储

▲6.1、设备内部可储存自检报告≥3800份

6.2、可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR持续时间、放电次数、除颤能量等）；

6.3、设备可保存至少60分钟抢救现场录音、至少5小时的ECG波形数据；

（七）设备维护与自检

7.1、具备自检功能：具有开机自检，每日、每月、每季度自检功能，自检内容包括控制模块、电极片失效日期、治疗模块、电源模块、1J 放电、360J 放电、喇叭等多项检测；

7.2、状态指示：通过自检结果显示设备状态，方便巡检机器状态，具有电极片连接状态和有效期自检功能，临近过期报警提示；

（八）配套储存箱

8.1、安装箱外表应有AED的明显标识和操作指示图，安装箱不设锁，开启柜箱时应具备声光报警功能。

（九）其他

★9.1、所投产品制造商近三年内未因企业质量管理体系存在严重缺陷被药品监督管理局责令暂停生产。

★9.2、供货时提供产品生产厂家出具的针对本项目原厂售后服务承诺书/函。

2、半身心肺复苏模拟人（5个）：

该模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

1.模拟标准气道开放。

2.模拟人工手位胸外按压，按压深度正确(5-6cm)

3.人工口对口呼吸(吹气):吹入潮气量正确(500-1000ml)。

4.按压与人工呼吸比:30:2(单人或双人)

5.操作周期:先按压再2次有效人工吹气，按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR操作。

6.操作频率:100-120/分钟:

7.操作模式:训练操作:

8.检査瞳孔反映:模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识:

9.材料特点:面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

- BeneHeart系列训练机（有屏版）（1个）

| 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| AED 训练机 | 1. 主机物理规格/性能 |
|  | 1.1整机重量（含电池）≤1.7Kg |
|  | 1.2尺寸≤21.0 cm x 28.6 cm x 7.8 cm |
|  | 1.3设备具备便携把手，具备高便携性 |
|  | 1.4最大工作电流：≤500mA |
|  | 1.5关机电流：≤10uA |
|  | 2. 电极片 |
|  | 2.1支持成人小儿电极片使用 |
|  | 2.2电极片上具有电极片粘贴方式示意图 |
|  | ▲2.3主机上有电极片粘贴位置动画提示 |
|  | △2.4电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅仅换电极片，节约用户成本 |
|  | 3. 电池 |
|  | 3.1电池供电，DC12V |
|  | 3.2 可适配各品牌5号电池（一次性、充电电池均可） |
|  | 4 屏幕/操作 |
|  | ▲4.1提供7寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 |
|  | 4.2提供中英文双语语音提示 |
|  | 4.3支持成人/小儿患者类型快速切换 |
|  | 4.4支持开盖开机 |
|  | 5. 遥控器 |
|  | 5.1通过无线红外线方式与主机之间传输指令 |
|  | 5.2电池供电， DC3V |
|  | 5.3可适配各品牌7号电池（AAA） |
|  | 5.4最大工作电流小于：10 mA |
|  | 5.5按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、建议电击模式（可电击节律）、电极片未接好模式、无电击模式（正常节律）等功能 |
|  | ▲5.6可遥控训练机播放/停止播放动画 |
|  | 5.7 可近距离遥控多台培训机 |
|  | 6. 仿真内容 |
|  | ▲6.1培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正AED的外型、尺寸操作方法一致 |
|  | 6.2由遥控器控制，具有6种基本训练场景及4种可选的模拟训练模式 |
|  | 6.3语音提示提供高、中、低、静音音量设置 |
|  | 6.4培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救过程，供培训使用 |
|  | 6.5有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态 |
|  | 6.6训练机可设置CPR模式及节奏音：30:2、15:2 |
|  | 6.7同时支持半自动、全自动两种放电模式 |
|  | 7．产品配置 |
|  | 主机1台、遥控器1个、电极线1条、可重复使用成人电极片1对、说明书1本、储藏包1个 |